Feuchtebestimmungsmethode für Schnitttabak

1.	Verwendungszweck und -bereich der Methode.

Der Zweck dieser Methode besteht in der Feuchtebestimmung des Schnitttabaks bei der Prüfstelle XXX.

2.	Messmittel.

Trockenschrank HORO 80 V/EL.

Weißblechdosen mit einer Fläche von (120±2)cm2 und einer Seitenwand von (10±2) mm Höhe.

Laborwaage РВ 602-S (von Mettler Toledo) mit einer Wiegeabweichung von nicht mehr als 0,01 g.

3.	Probenahme.

Die Probenahme wird von Betriebsingenieuren der Instandhaltung durchgeführt. Die entnommenen Proben lagern in einer Klimaprüfkammer bei einer Temperatur von (22±1)°С und einer relativen Feuchtigkeit von (60±3) % bis zum Ende der Versuchsdurchführung.

4.	Messungsvorbereitung.

Jede Sammelprobe, die gemäß  P. 3 entnommen wurde, wird sorgfältig vermischt und zwei parallele Einzelproben mit einem Gewicht von (4,5±0,5)g werden entnommen. Jede Einzelprobe wird in vorher getrocknete, gewogene und nummerierte Dosen gelegt.

5.	Analysendurchführung.

Der Schrank wird bis zur notwendigen Temperatur von (108±2)°С erhitzt. Der Anfangszeitpunkt ist der Moment, wenn die Solltemperatur in dem Trockenschrank erreicht wird. Die Belüftungsöffnungen des Schranks sollen völlig geöffnet sein. Die Einzelproben werden im Laufe von (30±1) min getrocknet. Nach Beendigung des  Trocknens , werden die Dosen mit den Tabakproben (im heißen Zustand) mit einer Genauigkeit von einem Hundertstel Gramm sofort gewogen.

6.	Ergebnisbearbeitung.

Die Tabakfeuchtigkeit  (W1) in Prozent wird für jede Probe nach der  Formel getrennt berechnet:

wobei m gleich Dosengewicht in g;

m1  gleich Dosengewicht der Tabakprobe vor der Trocknung in g;

und m2 gleich Dosengewicht der Tabakprobe nach der Trocknung in g zu setzen ist.

Für das Gesamtergebnis der Bestimmung wird das arithmetische Mittel der Ergebnisse von zwei parallelen Bestimmungen bis zu einem Zehntelprozent abgenommen.

7.	Abweichungskontrolle

Die zugelassene Abweichung zwischen den Bestimmungen ist 0,5 %.

8.	Ergebnisausfertigung.

Die Messergebnisse werden in die Betriebsbücher entsprechend eingetragen.